## ЭИ5001

Фазоуказатель ЭИ5001 используется для проверки правильности чередования фаз, работает в любой трехфазной цепи с переменным током.

### Описание прибора

Корпус состоит из крышки и пластмассового основания. На его основание устанавливается одна стальная пластина с тремя сердечниками. Сердечники смещены относительно друг друга на 120 градусов. В центре этой пластины располагается ось рабочего механизма и керн, который является главной опорой подпятнику. Подпятник прессуется во втулку рабочего диска, находящегося в роторе.

В фазоуказателе переменного тока ЭИ5001 предусмотрено отверстие для возможности наблюдения за правильностью направления вращения диска. Это отверстие располагается на крышке прибора, там же установлена и кнопка контактодержателя. Если диск ротора вращается в том направлении, которое совпадает со стрелкой, то порядок чередования фаз полностью соответствует обозначениям рабочих зажимов.

### Рабочие показатели

- Прибор проверяет правильность чередования рабочих фаз, в цепях с тремя фазами. При этом цепь с переменным током, имеет значение напряжения в рабочей цепи от 50 до 600 Вольт. Так же он работает в трехфазных цепях с диапазоном частоты от 40 до 1000 Герц.

| Частотный диапазон | Показатель рабочего напряжения |
| --- | --- |
| 40 - 500 Герц | 50 - 600 Вольт |
| 500 - 1000 Герц | 200 - 600 Вольт |

- Процесс определения происходит за 3 секунды, при этом интервал включения и выключения не меньше 30 секунд.

- Мощность, которая потребляется в рабочем процесс можно увидеть в таблице.

| Рабочее напряжение, В | Частота во время работы, Гц | Потребляемая мощность, В·А |
| --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 2 |
| 100 | 50 | 7,5 |
| 100 | 500 | 4 |
| 500 | 50 | 200 |

- Масса прибора составляет 190 грамм.

- Габариты: 6,5 * 6,5 * 4,5 сантиметра.

Рис.1 - схема электрическая принципиальная

- M -ротор;

- X - контактодержатель;

- L1, L2, L3 - катушка (провод ПЭВ-1 0,06; W = 7000).

Рис.2 - схема включения фазоуказателя через однофазные трансформаторные напряжения

### Неисправности и их устранение

Если при нажатии кнопки, не происходит вращение диска - это может означать, что в одной из цепей фазоуказателя ЭИ5001 существует обрыв. Обрывы бывают в катушке, выводе к зажимам или переключателе. При возникновении затирания в опорах необходимо прочистить либо заменить сами опоры: керн в паре с подпятником.

В случаях, когда диск начинает крутиться, не после каждого нажатия на специальную кнопку, существует вероятность того, что обгорели контакты. Для устранения этого дефекта, необходимо зачистить все контакты переключателя.